热值仪常见故障及排除方法

| 序号 | 故障现象 | 故障部位 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机后空气差压dp air为0，风机变频Fr很快上升到100，最后故障灯Fault亮，停机。 | 1. 空气差压变送器坏 | 更换新的空气差压变送器 |
|  |  | 2. 风机变频器坏（月牙板） | 更换新的变频器 |
| 2 | 开机后空气差压dp air为0，风机不转。 | 1. 空气差压变送器坏 | 更换新的 |
|  |  | 2. 空气差压变送器插头没插上 | 将插头插好 |
|  |  | 3. 风机系统故障 | 进一步检查风机 |
| 3 | 开机后，指示灯亮，风机转，屏幕闪烁。 | D/A板故障 | 更换D/A板，D/A板需检修 |
| 4 | 开机后点火电极不停点火 | D/A板故障 | D/A板需检修 |
| 5 | 屏幕右上方方格内第三行显示“Ta/pt100xxx” 故障灯Fault亮起 | 门开关后，温度传感器pt100开路或箱内温度>40℃ | 用万能表测A/D板X24.5间电阻值是否大于环境温度阻值，检查传感器及接线是否开路（应小于115Ω） |
| 6 | 屏幕右上方方格内第三行显示“dT/pt100xxx” Service指示灯亮 | 1. 燃烧室壁温度过高（>40℃） | 查A/D板X4.2两端电阻是否大于115Ω，检查连接线是否开路 |
|  |  | 2. 空气管路右侧热电阻开路 | 检查A/D板 X44.5两端电阻是否大于环境温度阻值（应小于115Ω） |
| 7 | 屏幕右上方方格内第三行显示“Filter Change”报警灯Service亮（黄色）风机频率Fr≧62 | 空气过滤器堵塞 | 清扫（用高压风反吹）或更换 |
| 8 | 屏幕右上方方格内第三行显示“Gas pressure”Service指示灯亮 | 过程气压力低 | 1. 提高过程气输入压力 |
|  |  |  | 2. 按下列步骤操作，减少过程气报警限 Option-System-General将表中最后一项中的14改小 |
| 9 | 屏幕右上方方格内第三行显示“over Temp. To” Service指示灯亮；T1温度≧40℃ | 1. 显示窗中T1显示>40℃ | 检查环境温度是否>40℃ |
|  |  | 2. 入口压力Int. press显示低或负值 | 更换变送器或将A/D板连接线拔掉 |
| 10 | 屏幕右上方方格内第三行显示“To/pt100xxx”不能点火 | 空气管路左侧热电阻开路 | 检查X24.5端子间电阻是否大于127Ω，是否开路或接触不良 |
|  |  | 入口压力Int. press为0或负值 | 更换好的压力变送器或拔掉变送器插头 |
| 11 | 屏幕下方有红色报警信号“Union BUS no communication error” | CPU板与风机通讯线开路或插错位置 | 重现插好连接电缆 |

| 12 | 点不着火，点火电极有火花，空气差压正常 | 煤气压力过低 | 提高过程气压力，特别对于高炉煤气，标定单元P3压力可调至6KPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管路有堵塞现象 | 疏通堵塞部位 |
|  |  | 热交换器漏风 | 检查热交换器是否安装好 |
|  |  | 来气热值低，或混入空气 | 对采用加压泵的用户检查是否有空气被吸入 |
|  |  | 环境温度过低 | 对于高炉煤气应适当提高环境温度，特别是冬季 |
| 13 | 开机后能进入测量画面，来气压力正常，但不点火，点火电极间无火花 | 点火继电器回炉故障 | 检查24V点火继电器是否得电，门开关是否正常，点火变压器是否得电 |
|  |  | 点火电极短路或与燃烧器接触 | 拆下点火电极检查 |
|  |  | 点火电极腐蚀严重，或两极距离远 | 拆下清洗，调态 |
|  |  | D/A板故障，不能向继电器提供24V电压 | 检查点火时24V继电器是否得电，或将继电器端子短路时是否点火 |
| 14 | 热值波动大 | 热电堆故障或需要清洗 | 检查热电堆绝缘，清洗热电堆 |
|  |  | 烟囱倒风 | 检查火焰燃烧是否稳定，是否有倒灌风的现象 |
|  |  | 热交换器漏风 | 此现象与烟囱倒风相同 |
|  |  | 室温波动大 | 减少室温波动 |
|  |  | 过程气压力波动大 | 减少过程气压力波动 |
| 15 | 标定时间长或无法标定 | 热电堆需要清洗 | 拆下热电堆，用高压水冲洗干净 |
|  |  | 火焰燃烧不稳定 | 检查热交换器安装及烟囱有无灌风现象 |
| 16 | 热值仪输出电流与屏幕显示不一致 | 模拟输出组态菜单未调好 | 按下列步骤调出模拟输出组态菜单：option-serv-conf-二次翻页键-Aout cal.修改对应20mA的数字，一般为42左右 |
| 17 | 热值仪屏幕下方6个操作键失灵 | CPU板下方操作键条有故障 | 可由微机键盘代替，从热值仪侧面com口插入微机键盘，用A、B、C、D、E、F键可代替这六个软键，U代替menu键 |

| 18 | 热值仪开机后，不能进入测量画面 | 排线接触不良 | 重新插拔CPU板连接线 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPU板故障 | 重装系统或更换CPU板 |
| 19 | 开机后不能进入测量画面，重复启动 | CPU板故障 | 更换CPU |
| 20 | 热值仪标定后与标气显示不符，误差大 | 标气参数输入错误 | 输入正确的粗华白、净华白、比重参数 |
|  |  | 标气已过期 | 更换新标气 |
| 21 | 不能标定，按标定键后听不到电磁阀动作 | 电磁阀无24V电压 | 检查X1412有无24V电压 |
|  |  | 电磁阀接线有短路 | 拔掉 X1412两端端子，用万用表测量两端端子电阻应为53Ω |
| 22 | 热值仪热值显示不变化，画直线，关闭气源也不变化 | A/D板故障 | 更换A/D板 |
| 23 | 热值仪火焰长度小 | 燃烧通道有堵塞现象 | 检查清洗燃烧器及气路通道 |
|  |  | 燃气喷嘴配置不合适 | 更换大一点的喷嘴 |
| 24 | 热值仪右上方方格第三行显示“thermocouple”热值显示波动大 | 热电堆故障 | 检查热电堆接地绝缘，清洗热电堆 |
| 25 | 电冷井不制冷，风扇不转 | 电控箱无12VDC输出 | 电控箱坏，更换 |
|  |  | 电控箱输出开路 | 检查输出接线有无烧坏、短路、风扇电阻约23kΩ，制冷片约3Ω（正反向不同） |
| 26 | 预处理电冷井温度降不下来 | 风扇损坏 | 检查风扇，更换新的 |
|  |  | 散热片灰尘大 | 吹扫散热片 |
|  |  | 制冷片坏 | 制冷片电阻约3Ω |
|  |  | 制冷片安装不好 | 检查制冷片与散热片电冷井用导热硅脂是否接好 |
| 27 | 热值仪工作正常，无华白差压，显示屏上显示：dp wobbe=0 | 华白差压变送器坏 | 更换新的 |
| 28 | 热值仪工作正常，无内部压力显示，显示屏上显示：int. press. :为0左右 | 压力变送器坏 | 更换新的 |
| 29 | 比重显示无变化 | 比重单元堵塞 | 将比重单元胶管拆下，检查并疏通 |
| 30 | 上电后能进入测量画面，空气差压正常，点火电极打火，但无电磁阀动作声音，点不着火。 | 电磁阀系统故障 | 检查点火时A/D板 X111-2端子间有无24VDC或断电时，检查 X111-2端子间电阻应为54Ω，或者电磁阀堵塞，需要清洗 |